# Rapport de campagne V&V

Enregistreur geophone CAUR — validation & verification (2026-08)

Firmware de test uniforme 0.1.0.211 / dae370c+ (branche gp/fix-cdc-get-large-tx, config test-bench.conf), flashe sur les 9 prototypes par USB DFU.

# 1. Verdict

GO. Les 8 unites config-production passent l'acceptation : 7 PASS, 1 WARN, 0 FAIL + checklist manuelle. Aucun defaut de design bloquant. La 9e (CG0-000008) est exclue (board modifie — resistances d'entree retirees). Les ecarts releves sont des correctifs firmware (backlog), pas des defauts materiels. Le bruit propre de la chaine ADC est valide vs la fiche ADS1285 (±11 % sur 4 gains, §5.2). Seul V14 (watchdog) reste vraiment non couvert (trou firmware) ; V3 et V5 sont caracterises. Aucun de ces points ne conditionne le go/no-go design.

# 2. Perimetre & methode

Acceptation automatisee — tools/acceptance.py (USB seul, sans shaker, ~2 min/unite) : V1/V13/V6/CFG/V11/V7/V2/V8. Freeze-robuste (chaque commande sous timeout).

Checklist manuelle : V9 (USB-MSD), V10 (LEDs), V15 (enregistrement reel au bouton).

Bruit propre ADC (ACQ-09) : entrees court-circuitees, 4 gains, PSD Welch vs fiche ADS1285 (§5.2 ; doc produit bruit-plancher-v31.md).

Caracterisation metrologique (banc shaker+GNSS+accelero ref. NI) : reponse en frequence 3 axes (§5) + campagne 8 geophones mono-axe (§5.3).

Validation banc/instrumentation : 1PPS, GNSS, correlation temporelle (TIME-05), holdover PPS (§6).

# 3. Matrice de validation V1–V15

| Test | Objet | Statut | Methode / resultat |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Boot & console | PASS (8) | STATUS x3, uptime monotone, pas de reboot |
| V2 | ADS1285 x3 | PASS (8) | 3 voies vivantes ; ADC exerce a fond en caracterisation |
| V3 | Synchro ADC (<=1 ech.) | partiel | firmware aligne les 3 voies (0,000 ech) ; synchro physique par conception (common clock + SYNC PD4) |
| V4 | GNSS (fix + 1PPS) | PASS | LC86G fix=1, 4-7 sats, Montreal ; ProPak 1PPS = 0,99 Hz |
| V5 | Horodatage (derive/PPS) | partiel | cadence 250,07 Hz stable, suit l'UTC ; plancher 3,9 ms (RTC 1/256 s) = cause racine TIME-05 |
| V6 | IMU | PASS (8) | STREAM, ¦g¦ ~ 1,00 (0,8-1,2) |
| V7 | uSD / transfert | PASS (8) | 3 voies ecrites+relues ; corruption en transit CDC seulement, SD intacte |
| V8 | MiniSEED | PASS (8) | fichiers valides (simplemseed v3) |
| V9 | USB (MSD + CDC) | PASS | manuel : disque de masse monte ; CDC de bout en bout |
| V10 | LEDs WS2812 | PASS | manuel : 4 pixels repondent (D13 = Health) |
| V11 | Tension batterie | partiel | lecture dans la plage MAIS jauge fausse (§8.3) |
| V12 | BLE | PASS | controleur monte sur toutes + app companion fonctionnelle |
| V13 | Detection revision | PASS (8) | hwrev: 1 sur toutes |
| V14 | Watchdog / RTC | ABSENT | aucun watchdog dans le firmware (trou FW, backlog #7) |
| V15 | Acquisition E2E | PASS | record bouton + parse : miniSEED 3 voies date GNSS |
| CFG | Config USB | PASS (8) | CONFIG SET/GET aller-retour |

# 4. Resultats acceptation flotte (8 unites config-production)

| Unite | Overall | V1 | V13 | V6 | CFG | V11 | V7 | V2 | V8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG0-000001 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000002 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000003 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000004 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000005 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000006 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000007 | PASS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CG0-000009 | WARN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ! | OK |

7 PASS · 1 WARN · 0 FAIL. 009·V2 = saturation d'un ancien enregistrement a forte amplitude teste (l'amplitude reflete le run, pas la sante de la voie). Resultats bruts : data/acceptance/*.json.

# 5. Caracterisation metrologique (calibration)

Reponse en frequence 3 axes de CG0-000009 (banc shaker APS + accelero de ref. NI), 0,2–100 Hz, correlation par segmentation :

| Axe | voie | plateau V/(m/s) | pic (resonance) | zeta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | ch1 | ~160 | ~234 @ 4-5 Hz | 0,41 |
| Y | ch2 | ~160 | ~250 @ 4-5 Hz | 0,37 |
| Z | ch3 | ~157 | ~510 @ 5-6 Hz | 0,23 |

Geophone UHS confirme ; Z nettement plus haut-Q (repete 2x, ecarts <= 8 %). Plateau homogene ~155-160 sur les 3 axes -> chaine de mesure saine.

Convention de pleine echelle a trancher (impacte ces sensibilites). dat_reader.py convertit avec ±2,5 V a gain 1 (valide par la sensibilite ST-2A). Or le rapport de bruit produit (§5.2) valide ±VREF/2 = ±2,048 V par la concordance au bruit datasheet (±11 %) — evidence plus directe. Facteur 1,22 : si 2,048 V est correct, les plateaux ci-dessus tombent a ~128-131. A resoudre sur la fiche ADS1285 avant diffusion de sensibilite absolue.

## 5.2 Bruit propre de la chaine d'acquisition (ACQ-09) — ADS1285

Validation du bruit propre de l'electronique (ADC + PGA), entrees court-circuitees (MUX ADS1285 en court, 400 ohm, aucun geophone), sur CG0-000006 — le test « design vs fiche ADS1285 ». 4 gains, 634-708 s, PSD Welch moyennee sur les 3 voies, compare a la table 6-1 de la fiche. Doc canonique : geophones-product/docs/bruit-plancher-v31.md.

| Gain | Bruit mesure | Fiche ADS1285 | Ecart | Dynamique mesuree |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,271 uVrms | 0,25 | +8 % | 134,6 dB (22,1 bits) |
| 2 | 0,156 uVrms | 0,14 | +11 % | 133,3 dB |
| 8 | 0,064 uVrms | 0,07 | -9 % | 129,0 dB |
| 16 | 0,054 uVrms | 0,06 | -10 % | 124,4 dB |

Verdict : PASS — la chaine se comporte comme le composant l'annonce : les 4 gains collent a la fiche a ±11 %, aucun bruit parasite ajoute par la carte (non trivial sur un 1er proto). Les 3 voies sont equivalentes a quelques %. Bruit 1/f classique (pente f^-0,44), coude passant de 3,23 Hz (g1) a 0,15 Hz (g16).

Point d'attention ANT : la bande 0,1-1 Hz est entierement en zone 1/f (bruit x3-8 vs plancher) — la ou le geophone produit le moins. Le gain corrige largement (÷10-12 a g16) au prix de la pleine echelle (±128 mV). Choix du gain de production ouvert (ACQ-09) : gain 2 quasi gratuit (-1,2 dB), gain 16 le moins bruyant en bande ANT. Mesure sans geophone — a refaire capteur raccorde pour la chaine complete.

## 5.3 Campagne de calibration geophones (banc mono-axe V/H)

8 geophones caracterises en frequence 0,1-100 Hz sur les 2 axes independants (2026-06-05 au 08), data/rapport_geophones_ALL_2026-06-08/.

| Geophone | Axe | Sensibilite | Spec | f0 / zeta | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-2A | V/H | 294 / 272 V/(m/s) | 260 | 3,3 / 5,9 Hz | excellent (datasheet ±5-13 %) |
| HG-6 (XT UB / HB) | V/H | 38 / 36 | 28,8 | 5,4 / 6,5 Hz | conforme (classe HGS) |
| HG-5VHS | V | 118 | 100 | 4,5 / 0,63 | conforme |
| HG-2 U | V | 170 | ~50 (est.) | 3,6 / 0,52 | spec a confirmer |
| VAS-200 / VAS-H-200 | V/H | >=141 / >=145 | 220 | anomalie | a rebalayer > 100 Hz |

Validation croisee : 3 familles mesurees sur les deux chaines V/H totalement separees concordent a ±4 % (ST-2A 294/272, HG-6 38/36, VAS 141/145) + ST-2A concorde a la datasheet (+5-13 %) -> metrologie des deux bancs validee. Plancher de bruit accelero de ref. : V = 0,62 mg RMS · H = 0,57 mg RMS (2026-05-28) — fixe la limite basse frequence (sous ~1-2 Hz, SNR < 20 dB : course shaker ±38 mm + plancher + roll-off f² du geophone ; limite physique, non logicielle).

# 6. Validation banc / instrumentation

1PPS : ProPak sur PFI0 de la crate NI = 0,99 Hz (stable).

GNSS : fix unite (LC86G) et reference (ProPak) confirmes en exterieur/antenne.

Correlation temporelle (TIME-05) : pipeline materiel operationnel. CAUSE RACINE DU BRUIT IDENTIFIEE (tools/pps_stability.py, run GNSS fixe) : les horodatages .dat sont quantifies a 3,9 ms (1/256 s) — la RTC STM32 tourne au prescaler par defaut. La cadence est saine (250,073 Hz, +291 ppm quartz ADC) et suit l'UTC record par record (pas de derive), mais 3,9 ms est le plancher de precision. Fix : prescaler RTC async ~0 / sync ~32767 -> ~30 us (x128), puis re-mesurer TIME-05 (backlog FW #8). Un saut d'horodatage occasionnel (~140 ms au demarrage) reste a qualifier.

Holdover PPS (V5) (tools/v5_holdover.py, antenne debranchee en cours d'acquisition) : RTC en holdover -> derive ~16 ppm (~1,4 s/jour) sur le LSE seul. Discipline sous PPS : pas de derive tant que le fix tient. Le saut de recalage a la reprise du fix n'a pas encore ete capture (warm start > fenetre, puis coupure batterie) -> a reconfirmer, batterie chargee, 3 min apres rebranchement.

# 7. Couverture — points a completer

V3 (synchro inter-voies) : PASS par conception — common ADC clock + ligne SYNC (MCU PD4) cablees aux 3 ADS1285 (netlist), horodatage inter-voies aligne (0,000 ech). Le test par tap confond la mecanique des 3 axes ; confirmation empirique = injection electrique commune (J4/J5/J6, board 008).

V5 (derive/recalage PPS) : bien caracterise — cadence stable, holdover ~16 ppm, plancher 3,9 ms identifie ; reste a capturer visuellement le recalage (batterie chargee + 3 min).

V14 (watchdog) : ABSENT du firmware (verifie — aucun CONFIG_WATCHDOG/wdt_feed). Trou firmware : les gels observes ont exige un reset manuel. A implementer (backlog #7, prio haute) puis tester par hang volontaire. Incoherence : la matrice V&V produit marque FW-03 « couvert ».

# 8. Findings & backlog firmware

Traces au backlog geophones-firmware/doc/test-bench-to-production.md :

TX CDC non-bloquante (CDC_LARGE_TX) -> a porter en production (robustesse generale).

START/STOP idempotents BLE -> correctif controle app (le BLE reste un toggle).

Jauge batterie fausse (dans les deux sens) : sous-estime en haut (74 % a 7,57 V pleine) ET surestime en bas (a lu 74 % puis s'est eteint faute de charge) + glitches. Observation liee : le board s'est eteint alors que l'USB etait branche -> l'USB ne semble pas alimenter/charger (gotcha HW J8-USB-sans-GND) -> autonomie = batterie seule, prevoir un vrai chargeur.

Gel sous charge : autour de l'USB-pendant-acquisition (condition test-only ; en prod l'USB preempte l'acquisition). Reset manuel requis (cf. V14). A confirmer non-latent.

Ecriture SD : open+append+close par record (durable mais lourd) -> keep-open + fs_sync periodique. records_per_file n'est pas un levier de securite (crash => <= 1 record perdu).

Transfert CDC — corruption EN TRANSIT (prouve) : meme .dat recupere 3x -> 3 md5 differents, corruption a positions differentes/nulle -> le lien USB-CDC corrompt, la SD est intacte. ~0,2-0,5 % de records. Recuperable sans perte par CRC + retry.

Watchdog ABSENT (V14) : pas d'auto-recuperation sur hang -> hang = reset manuel. Implementer CONFIG_TASK_WDT + IWDG (prio haute, fiabilite terrain).

Horodatage RTC quantifie a 3,9 ms (1/256 s) = plancher TIME-05. Reconfigurer le prescaler RTC (async ~0 / sync ~32767) -> ~30 us (prio haute pour l'ANT).

# 9. Conclusion & suites

GO pour le design : flotte homogene, saine, aucun FAIL. La chaine ADC est conforme a sa fiche. Suivis :

Correctifs firmware (non bloquants) : jauge batterie + charge/USB · BLE idempotent · integrite+retry transfert CDC · TX CDC en prod · ecriture SD · prescaler RTC (debloque TIME-05) · watchdog (fiabilite terrain).

Resoudre la convention de pleine echelle ADC (±2,048 V vs ±2,5 V) — impacte les sensibilites 3 axes ; trancher sur la fiche ADS1285.

Completer la couverture : V3 (injection electrique), V5 (capturer le recalage PPS), V14 (implementer le watchdog).

Choix du gain de production (ACQ-09) : arbitrer bruit BF vs pleine echelle sur l'amplitude geophone max (mesure capteur raccorde).

CG0-000008 : retablir la config prod puis re-accepter, ou statuer « exclu ».

Calibration ANT : StationXML + convention SID (DATA-07) avec le geophysicien.

Genere a partir de docs/vv-campaign-report.md (resultats data/acceptance/*.json, caracterisation data/3axis/, backlog firmware, doc bruit produit).